## NAVODILA
KATEDRA ZA … (ali) LABORATORIJ ZA ...
PROSTOR | Vpišite ime prostora
ID PROSTORA | Vpišite šifro prostora
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | vpište kvadraturo prostora
| tlorisne dimenzije (m) | OPCIJSKO; vpišite le, če so nujno odvisne za delovanje laboratorija, npr. "15 m x 4 m" ali "zahtevan kvadraten tloris 6 x 6 m"
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | npr. "2 - 6 m"
| predvideno število uporabnikov prostora | npr. "13"
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | npr. "2 - 500 kg/m2"
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | npr. "da - temeljenje stroja za preizkušanje… mora biti ločeno od temeljev stavbe"
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | npr. "1z"
| zvočna izolacija (da/ne) | npr. "ne"
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | npr. "da - zaščita laboratorija pred EMS, prostor urediti kot Faradayevo kletko"
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | npr. "Pz"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | OPCIJSKO; vpišite le, če je potrebno za obratovanje laboratorija
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | npr. "da"
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | npr. "AS.2.1.1"
v neposredni bližini (ID prostora)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | npr. "AS.2.13.2"
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | npr. "1 x A in 1 x B - dvokrilna vrata 250x250 cm kot neposreden tovorni dostop od zunaj"
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | npr. "2"
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | npr. "da"
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | npr. "12 x A3, 1 x F2 - miza z računalnikom za laboranta"
| digestorij (število) | npr. "4"
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | npr. "18"
| število in velikost miz (D×L×V) | npr. "0"
| projektor in platno (da/ne) | npr. "ne"
| ozvočenje (da/ne) | npr. "ne"
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | npr. "2 x 120/60/210"
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | npr. "da"
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | npr. "ne"
| pomivalni stroj | npr. "ne"
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | npr. "2v"
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | npr. "stroj za preizkušanje …, mere 150x120x80 cm, ..."
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | npr. "stroj za preizkušanje 450 kg"
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | npr. "da - 90 dB"
| vibracije (da/ne) | npr. "ne"
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | npr. "ne"
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | npr. "ne"
| druge emisije (navedba vrste) | npr. "dimni plini iz naprav za …"
| ukrepi za zmanjševanje emisij | npr. "vgradnja dimnika za odvod dimnih plinov, premera 30 cm"
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | npr. "1, 2"
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | npr. "da"
| tehnični plini (vrsta) | npr. "zemeljski plin, dušik, argon"
| navadna voda (da/ne) | npr. "da"
| demineralizirana voda (da/ne) | npr. "ne"
| hladilna voda (da/ne) | npr. "da"
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
| 3-fazni (število+moči) | npr. "5 x 2000 W"
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | npr. "ne"
| mrežni priključki (ocena števila) | npr. "4"
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | npr. "3"
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | npr. "4"
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | npr. "1"
| filtracija zraka (da/ne; opis) | npr. "ne"
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1a
LAB. SEP.
PROSTOR | Tehnološki laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.1a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 130
| tlorisne dimenzije (m) | 8 X 16,25
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 (4 m)
| predvideno število uporabnikov prostora | 16
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | DA
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.1b
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B (200/300 cm)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2
| število in velikost miz (D×L×V) | 3 (160 X 80 X 75)
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | DA 1(580 X 60 X 300)+1(300 X 80 X 300)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1V 1 KOS
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | DA
| vibracije (da/ne) | DA
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1,2, GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | DA (CO2 70 BAR - NAVADNI, N2)
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | DA
| hladilna voda (da/ne) | DA
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 39 (5,4 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 20 (127 KW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | 8
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1 DIGESTORIJ, 1 ODSESAVANJE
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1b
LAB. SEP.
PROSTOR | zračni prostor z galerijo (nad Tehnološkim laboratorijem)
ID PROSTORA | A.K.L.1b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | 8 X 5
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.1a
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B (200/300 cm)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 0
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 0
| število in velikost miz (D×L×V) | 0
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | NE
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1 KOS
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | DA
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | CO2 70 BAR - NAVADNI
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | NE
| hladilna voda (da/ne) | NE
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 8 (3 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 1 (3 KW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | NE
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1c
LAB. SEP.
PROSTOR | Pedagoški laboratorij Lab. Sep.
ID PROSTORA | A.K.L.1c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 136
| tlorisne dimenzije (m) | 8 X 17
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 (4m)
| predvideno število uporabnikov prostora | 17
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1Z
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | KP
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - DVOKRILNA VRATA (200 X 300)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 32,4 m (80 x 90 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 (160 X 80 X 75)
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | DA 1(350 X 50 X 300)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | DA
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1V + 2
| ostalo | TEHTALNA MIZA (180 X 70 X 73), SAMOSTOJEČE POLICE ZA KEMIKALIJE, PRITJENE NA DELOVNI PULT PO SREDINI MED DVEMA DELOVNIMA PULTOMA, KI SE DRŽITA SKUPAJ. NAMEŠČENE PO CELOTNI DOLŽINI PULTA. ŠIROKE 35 CM, VISOKE 70 CM, SPODNJA POLICA NA VIŠINI 35 CM, ZGORNJA NA VIŠINI 70 CM. SKUPNA DOLŽINA: 3 X 4,5 M
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1,2, GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | DA (CO2 70 BAR - NAVADNI, N2)
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | DA
| hladilna voda (da/ne) | DA
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 63 (18 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 5 (16 KW - OD TEGA 14KW DIGESTORIJA)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 4 (2 DIGESTORIJA + 1X OMARA ZA KEM. + 1X ODSESAVANJE)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1d
LAB. SEP.
PROSTOR | Laboratorij za fazna ravnotežja
ID PROSTORA | A.K.L.1d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 45
| tlorisne dimenzije (m) | 3,75 X 12
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2Z
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | KP
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.1A
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B (120 X 205 CM)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 8,2m (80 x 80 cm) + 1,5m (70 x 90cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | DA + 1 + 100X70X240 CM
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1X
| ostalo | TEHTALNA MIZA (100 X 70 X 73)
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | DA (CO2 70 BAR - NAVADNI, N2)
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | DA
| hladilna voda (da/ne) | NE
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 46 (13,750 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 4 (13 KW - OD TEGA 7KW DIGESTORIJ)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1 DIGESTORIJ
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - VEČJA MOČ ZARADI NAPRAV, KI SE GREJEJO
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1e
LAB. SEP.
PROSTOR | Laboratorij za porozne materiale
ID PROSTORA | A.K.L.1e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 60 (kvadratura 10 m2 prenesena v prostor A.K.L.1c)
| tlorisne dimenzije (m) | 8 x 7,5
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 (4 m)
| predvideno število uporabnikov prostora | 7
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Np
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 4,8 m (80 X 90) + 5 m (80 X 73)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 X (120 X 80 X 73)
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | NE
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | DA (POSEBNO ZRAČENA - PODTLAK)
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v
| ostalo | TEHTALNA MIZA (100 X 70 X 73), SAMOSTOJEČE POLICE ZA KEMIKALIJE, PRITJENE NA DELOVNI PULT PO SREDINI MED DVEMA DELOVNIMA PULTOMA, KI SE DRŽITA SKUPAJ. NAMEŠČENE PO CELOTNI DOLŽINI VISOKEGA PULTA. ŠIROKE 35 CM, VISOKE 70 CM, SPODNJA POLICA NA VIŠINI 35 CM, ZGORNJA NA VIŠINI 70 CM. SKUPNA DOLŽINA: 2,4 M; MIZA ZA SFC - MALO (D 150 X Š 70 X V 110) NAREJENA IZ ITEM ALUMINIASTIH PROFILOV 4X4 IN PLOŠČO IZ UMETNE MASE ODPORNE NA KEMIKALIJE, BREZ POLICE SPODAJ
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1,2,3 (PRVA POMOČ, GASILNI APARAT)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | DA (CO2 70 BAR - NAVADNI, N2)
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | DA
| hladilna voda (da/ne) | DA
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 83 (36,7 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 5 (17 KW - OD TEGA 14KW DIGESTORIJ)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | DA (400 W)
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 7 (2 DIGESTORIJA + 4X ROKA ZA ODSESAVANJE. + 1X ODSESAVANJE V PROSTORU 2,5 X 2 M - PODTLAK)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1f
LAB. SEP.
PROSTOR | Laboratorij za podporno analitiko
ID PROSTORA | A.K.L.1f
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 46 (kvadratura 4 m2 prenesena v prostor A.K.L.1c)
| tlorisne dimenzije (m) | 8 X 5,75
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | SEVER
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | DA
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 16,1 (80 X 73 CM)
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 x (500 X 80 X 73 CM)
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | NE
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | NE
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | NE
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | NE
| ostalo | VISEČE OMARICE 2 X (800 X 35 X 110) (DxGxV) NA VIŠINI 150 CM OD TAL, TEHTALNA MIZA (210 X 70 X 73)
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | PRVA POMOČ, GASILNI APARAT
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | DA (CO2 70 BAR - NAVADNI, N2 5.0, Ar 5.0, He 6.0, H2 6.0, ZRAK 5.0 BREZ CH, O2. CO2 4.5)
| navadna voda (da/ne) | NE
| demineralizirana voda (da/ne) | NE
| hladilna voda (da/ne) | NE
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 60 (20,990 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 1
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | 24
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 2 X ODSESAVANJE (NAD GC-JEM IN NAD INSTRUMENTI 2,3,4,5)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2-MOČNEJŠA KLIMA - 14 KW
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1g
LAB. SEP.
PROSTOR | Laboratorij za mikrobiologijo
ID PROSTORA | A.K.L.1g
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 49
| tlorisne dimenzije (m) | 4,1 x 12 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | Možna kontaminacija z mikroorganizmi (potreba po tlačni diferenci med laboratorijem in predprostorom in predprostorom ter hodnikom).
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever ali jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B: 1 x dvojna vrata ( (180(200)/205 cm), 1 x drsna vrata s steklenim delom med laboratorijem in predprostorom (180(200)/205 cm)).
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 13,5 m (100x73 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x (160x80x80 cm)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 1 x (200x70x200)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | DA
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1 x 2 (80x50x40 cm), 1 x 1m
| ostalo | Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Tehtalna miza naj bodo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom. UMIVALNIK: 1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije (Omogočena mrzla in topla voda, deionizirana voda, izpiralka za oči ter ustrezen odtok). 1m - en umivalnik naj se nahaja v predprostoru. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok. MIZA: nahaja naj se v predprostoru naj bo opremljena s stolom, elektriko in LAN.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Dušik, zrak, zemeljski plin, CO2, kompremirani zrak, helij. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Zemljski plin v laminarni komori.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 25 (6,5 kW)
| 3-fazni (število+moči) | 2 (7 kW)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 10x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | HVAC sistem; temperatura: 18-26 oC, vlažnost: 45%-65%
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da - HEPA filtri - potrebe mikrobiološkega laboratorija - HVAC sistem
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Možna kontaminacija z mikroorganizmi (potreba po tlačni diferenci med laboratorijem in predprostorom in predprostorom ter hodnikom), Priporočeni materiali za tla, stene ter pohištvo primerni za čiste prostore. HEPA filtracija VRATA MED PREDPROSTOROM IN LABORATORIJEM: drsna vrata s steklenim delom. VRATA V PREDPRPSTOR: dvojna s steklenim kukalom. Brezključni dostop (dostop s kartico) obojna vrata. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. SENZORJI: za vse pline, izliv vode, dim. TLA V PROSTORU: stene in tla iz materialov za enostavno čiščenje. VLAŽNOST: HVAC sistem; vlažnost: 45%-65%, brez kondenzacije. PODTLAK/NADTLAK: da/vsaj med predprostorom in laboratorijem.

## A.K.L.1h
LAB. SEP.
PROSTOR | Laboratorij za klasične ekstrakcije in reakcije
ID PROSTORA | A.K.L.1h
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 46
| tlorisne dimenzije (m) | 5,75 x 8
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2z
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | Pp
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | NE
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | NE
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 13,9 m (75 X 90) + 2,2 m (80 X 73)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 X (160 X 80 X 73)
| projektor in platno (da/ne) | NE
| ozvočenje (da/ne) | NE
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | NE
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | NE
| pomivalni stroj | DA
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v + 3X
| ostalo | VISEČE OMARICE 2 X (380 X 35 X 110) (DxGxV) NA VIŠINI 150 CM OD TAL, TEHTALNA MIZA (100 X 70 X 73), SAMOSTOJEČE POLICE ZA KEMIKALIJE, PRITJENE NA DELOVNI PULT PO SREDINI MED DVEMA DELOVNIMA PULTOMA, KI SE DRŽITA SKUPAJ. NAMEŠČENE PO CELOTNI DOLŽINI PULTA. ŠIROKE 35 CM, VISOKE 70 CM, SPODNJA POLICA NA VIŠINI 35 CM, ZGORNJA NA VIŠINI 70 CM. SKUPNA DOLŽINA: 2 X 5,6 M
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | NE
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | NE
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | NE
| druge emisije (navedba vrste) | NE
| ukrepi za zmanjševanje emisij | NE
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1,2, GASILNI APARAT, PRVA POMOČ
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA
| tehnični plini (vrsta) | NE
| navadna voda (da/ne) | DA
| demineralizirana voda (da/ne) | DA
| hladilna voda (da/ne) | DA
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 55 (12,7 KW)
| 3-fazni (število+moči) | 5 (22,2 KW - OD TEGA 14KW DIGESTORIJA)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | NE
| mrežni priključki (ocena števila) | 6
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 2 DIGESTORIJA, 4 ODESOVALNE ROKE
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1i
LAB. SEP.
PROSTOR | GMP veliki laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.1i
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 186
| tlorisne dimenzije (m) | (20 x 12) - (4 x 4) za dvigalo
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 (4 m)
| predvideno število uporabnikov prostora | 15
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - tehtalni prostor mora biti ločen od virov vibracij oz tresljajev
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | direktna sončna svetloba (možnost regulacije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N-z
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 2 x B - dvokrilna vrata 1,5 m širine
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | glej priloženo skico (tloris z legendo) na desni
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | (5,5 x 1,5 x 0,9) + (7,5 x 1,5 x 0,9) + (19 x 0,8 x 0,9)
| število in velikost miz (D×L×V) | (6 x 0,8 x 0,7) + 28 x 0,8 x 0,7
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (1 x 0,5 x 3), (2,5 x 0,5 x 3), (2 x 0,5 x 3)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da, tehtalni prostor + soba za hranjenje standardov in vzorcev (kontrolirana T in RH)
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 3 x 1v, 1x1m
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | da (helij 6.0, vodik 6.0, sintetični zrak 5.0 brez CH, dušik 5.0)
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 131 (43KW)
| 3-fazni (število+moči) | 4 (16 KW - od tega 14 kW digestorija)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (hladilnik + zamrzovalnik za standarde in vzorce)
| mrežni priključki (ocena števila) | 100
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 2 digestorija, 12 odsesevalnih rok, 2 prezračevačni omari za kemikalije, 3 x odzračevanje prostora (na skici: A, B in E)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - nadzor T in RH v skladu z GMP smernicami
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da, HEPA v tehtalnem prostoru
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | da - Nadzor T in RH v celem prostoru, stropne klimatske naprave. Obvezna regulacija dnevne svetlobe A: tehtalni prostor mora biti ločen od virov vibracij oz tresljajev. Steklena stena, drsna vrata na dotik. Nadzor T in RH v prostoru. Dodatno prezračevanje in HEPA filter. B: Prostor za hranjenje standardov in vzorcev. Hladilnik, zamrzovalnik, omara, eksikator. Nadzor T in RH. Sprednja stran steklena stena, drsna vrata na dotik. C: Prostor s klimatskimi komorami. Dodatno prezračevanje. Dvojni vhod (z hodnika široka vrata 150 cm (za vnos komor). Iz laba drsna vrata standardne širine. Stena normalna. D: Pisarniški prostor, standardni pult z mizami in računalnik, omara za dokumentacijo, umivalnik z navadno vodo (toplo in mrzlo). Steklena stena. E: Pralnica laboratorijske steklovine. Steklena stena, drsna vrata na dotik. Dodatno prezračevanje, destilirana voda, priključki za industrijski pomivalni stroj za lab. steklovino. F: Lab za plinsko kromatografijo. Priključki (ventili) za pline, odsesevalne ročke, nadzor T in RH.

## A.K.L.1j
LAB. SEP.
PROSTOR | GMP - mali laboratorij + tehtalni prostor
ID PROSTORA | A.K.L.1j
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 0 (kvadratura 24 m2 prenesena v prostor A.K.L.1i)
tlorisne dimenzije (m)
višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti)
predvideno število uporabnikov prostora
nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost)
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«)
zvočna izolacija (da/ne)
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
zahtevano mirno okolje (da/ne)
v neposredni povezavi z (ID prostora)
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti)
dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad)
neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne)
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
digestorij (število)
tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna
število in velikost miz (D×L×V)
projektor in platno (da/ne)
ozvočenje (da/ne)
omare (da + število + D/Š/V /ne)
možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne)
posebno izolirana soba (npr. hladna soba)
pomivalni stroj
umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije)
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne)
vibracije (da/ne)
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne)
tehnični plini (vrsta)
navadna voda (da/ne)
demineralizirana voda (da/ne)
hladilna voda (da/ne)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
3-fazni (število+moči)
UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč)
mrežni priključki (ocena števila)
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč)
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1k
LAB. SEP.
PROSTOR | GMP - klimatske komore
ID PROSTORA | A.K.L.1k
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 0 (kvadratura 32 m2 prenesena v prostor A.K.L.1i)
tlorisne dimenzije (m)
višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti)
predvideno število uporabnikov prostora
nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost)
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«)
zvočna izolacija (da/ne)
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
zahtevano mirno okolje (da/ne)
v neposredni povezavi z (ID prostora)
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti)
dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad)
neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne)
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
digestorij (število)
tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna
število in velikost miz (D×L×V)
projektor in platno (da/ne)
ozvočenje (da/ne)
omare (da + število + D/Š/V /ne)
možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne)
posebno izolirana soba (npr. hladna soba)
pomivalni stroj
umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije)
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne)
vibracije (da/ne)
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne)
tehnični plini (vrsta)
navadna voda (da/ne)
demineralizirana voda (da/ne)
hladilna voda (da/ne)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
3-fazni (število+moči)
UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč)
mrežni priključki (ocena števila)
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč)
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.1l
LAB. SEP.
PROSTOR | Prostor za žarilne peči, sušilnike, mlin in drobilnik
ID PROSTORA | A.K.L.1l
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 0 (kvadratura 21 m2 prenesena v prostor A.K.L.1c)
tlorisne dimenzije (m)
višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti)
predvideno število uporabnikov prostora
nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost)
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«)
zvočna izolacija (da/ne)
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
zahtevano mirno okolje (da/ne)
v neposredni povezavi z (ID prostora)
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti)
dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad)
neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne)
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
digestorij (število)
tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna
število in velikost miz (D×L×V)
projektor in platno (da/ne)
ozvočenje (da/ne)
omare (da + število + D/Š/V /ne)
možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne)
posebno izolirana soba (npr. hladna soba)
pomivalni stroj
umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije)
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne)
vibracije (da/ne)
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne)
tehnični plini (vrsta)
navadna voda (da/ne)
demineralizirana voda (da/ne)
hladilna voda (da/ne)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
3-fazni (število+moči)
UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč)
mrežni priključki (ocena števila)
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč)
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.2
LAB. TERMO
PROSTOR | pedagoško raziskovalni laboratorij za termoenergetiko
ID PROSTORA | A.K.L.2
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 72.5
| tlorisne dimenzije (m) | -
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 15
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | ne
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | -
| v neposredni bližini (ID prostora) | -
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | -
| ne sme biti poleg (ID prostora) | -
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A širina mora biti vsaj 1000 mm. Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločevina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | A , B; C, D, E, 2
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | ob treh stenah laboratrija (skica)
| število in velikost miz (D×L×V) | 6 za študente
| projektor in platno (da/ne) | ne (pametni TV)
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da 2×(skica)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m ×2 1v×1
| ostalo | -
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | -
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | -
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | -
| druge emisije (navedba vrste) | dimni plini iz cevne peči in TGA
| ukrepi za zmanjševanje emisij | odvod dimnih plinov
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da Brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor.
| tehnični plini (vrsta) | Dušik (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); , Kisik (1- priključna postaja z ventilom 40 bar), argon (1- krat priključna postaja z ventilom 10 bar), zemeljski plin.
| navadna voda (da/ne) | da Umivalnik z mrzlo in toplo vodo, ter ustrezni odtok v prostoru za osebje. 2 koriti s nameščenimi pipami za toplo in mrzlo vodo, ki omogočajo večje pretoke ter odtokom večjih dimenzij.
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | V prostoru naj bo nad pulti parapet s cca. 2 vtičnicama na m dolžine napetosti 220 V.
| 3-fazni (število+moči) | Razdelilna omara z vsaj dvema priključkoma za trofazni tok v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje).
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, vsaj 6x1Gb Ethernet. Vključno z WiFi omrežjem
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | DA - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C. Klima z močjo vsaj 4,5 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Ločen prostor s stekleno steno z drsnimi vhodnimi vrati znotraj prostora za delovno mesto osebja. Ob zunanjih stenah naj bo delovni pult iz materiala odporne na vodo. Pult bo namenjen postavitvi pedagoško raziskovalne opreme in mora imeti nosilnost vsaj 100 kg na meter dolžine. Prostor za osebje naj bo opremljen s pisalnimi mizami in stoli. Protidrsna gladka keramična tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). LED razsvetljava z regulacijo svetlobe. 1 miza z marmoro ploščo za namestitev tehtnice. Laboratorij naj vsebuje pametni TV in dve omari z drsnimi vrati širine približno 3m za shranjevanje dokumentov in vzorcev.

## A.K.L.3
LAB. VODE
PROSTOR | Raziskovalni laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.3
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 43.9
| tlorisne dimenzije (m) | 5.76 m x 7.62 m (Takšne dimenzije nam najbolj ustrezajo, da ustvarimo največ delovne površine glede na majhno kvadraturo prostora. S kvadratasto obliko prostora bi izgubili delovno površino in povečali le prostore med delovnimi pulti.)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N (1. nadstropje)
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | F (gre za raziskovalni laboratorij, kjer so delovišča različna in razporejena po celotni površini delovnih pultov)
| digestorij (število) | 1 digestorij
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 20,4 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 mizi
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | DA (2 omari 70x70x200 cm)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 (49×39×25 cm)
| ostalo | Delovni pult naj bo iz materiala odpornega na kemikalije (Trespa Toplab Plus) in globine 90 cm. Delovni pult v sredini prostora (polotok) naj vsebuje dve odsesovalni roki (možnost obračanja za 360 °, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h) za oba dela prostora. Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod celotno dolžino vseh delovnih pultov naj se nahaja po en fiksni izvlečni predal. Pod izvlečnimi predali naj se nahaja določeno število premičnih omaric s koleščki na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za komprimiran zrak. Delovni pulti z umivalnikom naj bodo opremljeni tudi s pipo/napeljavo za DI vodo.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1, EN 16121, EN 16122
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Zrak 5,0 (sintetični, brez CH; 1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Kisik 3,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | da (80+220 V)
| 3-fazni (število+moči) | da (2+380 V)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C. Klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | Potrebovali bi določeno število visečih stenskih omaric.

## A.K.L.4a
LAB. FIZ. KEM.
PROSTOR | pedagoški laboratorij za fizikalno kemijo, termodinamiko in biokemijo
ID PROSTORA | A.K.L.4a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 136
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 17
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z "z možnostjo zatemnitve"
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N-nadstropje
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.4b
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1.2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: A p: 3 -- 15x k: F p: 2 -- 1x k: C p: 3 -- 13x k: B p: 1 -- 20x
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 21 m x 1,45 m; 15 x 1 m 4,3 m×0,8 m nizkega pulta.
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 x 160x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da +
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | dvojni mali ali umivalnik na koncu pulta (3×); 2 - 16x16x25 cm umivalnik na osrednjih pultih in na nizkem pultu - 16× ; 1v - 1×
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, vodo, priklop na pline. Pod digestorijem omara za hranjenje kemikalij, ustreznih dimenzij glede na digestorij. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni z umivalniki, s pipo, ki omogoča priklop vakumske črpalke in termostata/hladilnika (hladilna voda) (15x17x25 cm umivalnik); k:F p:2 - tehtalna miza naj bo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom. UMIVALNIK: 1m - umivalniki naj bodo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov. 2 - vsi umivalniki naj se nahajajo na pultih pri delovnih mestih, 1v- umivalnik naj se nahaja v prostoru za osebje. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok. MIZA: nahaja naj se v ločenem prostoru s pleksi steklom/steklom znotraj prostora brez kemikalij za delovno mesto osebja, naj bo opremljena s stolom in elektriko in povezavo do interneta.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 2 + po standardih EN 14470-1, EN 16121, EN 16122
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Dušik 5.0 (10-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), Stisnejni zrak (1× priključna postaja), Ar (1× priključna postaja, 10 bar). Zemljski plin za gorilnike v digestoriju.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 93
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 30
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorijev (2 digestorija 1 laminar).
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2-dobro hlajenje in ogrevanje prostora, klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči, omogočeno tudi hlajenje posebenga prostora za osebje.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE: Na oknih nameščene zunanje ali notranje žaluzije. SENZORJI: za vse pline, izliv vode, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje.

## A.K.L.4b
LAB. FIZ. KEM.
PROSTOR | laboratorij za korozijo
ID PROSTORA | A.K.L.4b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N-nadstopje
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.4a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1,2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 5,3 m×1,45 m, 16,5m × 0,8 m
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
omare (da + število + D/Š/V /ne)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v (laboratorijski umivalnik), 4 mali umivalniki/odtoki za vodno črpalko.
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, vodo, priklop na pline. Pod digestorijem omara za hranjenje kemikalij, ustreznih dimenzij glede na digestorij. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni z umivalniki, s pipo, ki omogoča priklop vakumske črpalke in termostata/hladilnika (hladilna voda) (15x17x25 cm umivalnik); k:F p:2 - tehtalna miza naj bo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom UMIVALNIK: 1v - umivalniki naj bodo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov. Omogočena mrzla in topla voda, Deionizirana voda in ustrezen odtok.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | 7× Dušik 5,0; 2 × stisnjeni zrak (ventilom 10 bar), 1 × argon ventilom (10 bar). 1× zemeljski plin. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 70
| 3-fazni (število+moči) | da (1)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da 2× (3000 VA/1800 W) NMR
| mrežni priključki (ocena števila) | 20
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorija (1 digestorij). Ustrezen prezračevalni sistem za suho komoro.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da, HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | SENZORJI: za vse pline, izliv vode, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije.

## A.K.L.5a
LAB. ORG. KEM.
PROSTOR | Pripravljalni laboratorij za organsko/anorgansko kemijo
ID PROSTORA | A.K.L.5a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 2
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | NE
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | NE
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | NE
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.5b
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.5c, A.K.L.5d, A.K.L.5e
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne
| ne sme biti poleg (ID prostora) | ne
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1, 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 4x B1, 2x F2 - miza z računalnikom za laboranta
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 5.3 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x 200x75x78 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 4x, 140x80x200 cm + 4x 133x80x85 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 1
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 (prva pomoč, gasilni aparat)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | zemeljski plin
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 20x, 1000 W
| 3-fazni (število+moči) | 0
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 4
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | /

## A.K.L.5b
LAB. ORG. KEM.
PROSTOR | Pedagoški laboratorij za anorgansko/organsko kemijo
ID PROSTORA | A.K.L.5b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 140
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 17
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.5a
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.5c, A.K.L.5d, A.K.L.5e
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne
| ne sme biti poleg (ID prostora) | ne
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1, 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 24 x A1
| digestorij (število) | 4
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 38
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x, 140x60x78 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne, pametna tabla
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 29x 133x80x85 cm + 2x 133x80x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m 1x + 2 - laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm 6x
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 (prva pomoč, gasilni aparat)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | zemeljski plin, dušik 5.0
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 100x, 1000W
| 3-fazni (število+moči) | 2x, 2000W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 3
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 4
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | /

## A.K.L.5c
LAB. ORG. KEM.
PROSTOR | Sintezni laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.5c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 70
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 8
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.5d
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.5e, A.K.L.5a, A.K.L.5b
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne
| ne sme biti poleg (ID prostora) | ne
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1, 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 12x B1
| digestorij (število) | 4
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 24
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | ne, navadna tabla
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 18x 133x80x85 cm + viseče omare 4x 133x45x60 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 - laboratorijski umivalnik 80x60x95 cm 2x
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 (prva pomoč, gasilni aparat)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | zemeljski plin, dušik 5.0
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 100x, 1000 W
| 3-fazni (število+moči) | 2x, 2000 W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 4
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | /

## A.K.L.5d
LAB. ORG. KEM.
PROSTOR | Makromolekularni laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.5d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.5c
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.5e, A.K.L.5a, A.K.L.5b
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne
| ne sme biti poleg (ID prostora) | ne
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1, 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 8x B1
| digestorij (število) | 4
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 16
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 12x 133x80x85 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 - laboratorijski umivalnik 80x60x95 cm 1x
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 (prva pomoč, gasilni aparat)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | zemeljski plin, dušik 5.0
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 50x, 1000W
| 3-fazni (število+moči) | 2x, 2000W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 3
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 4
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | /

## A.K.L.5e
LAB. ORG. KEM.
PROSTOR | Organski instrumentalni laboratorij
ID PROSTORA | A.K.L.5e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.5a, A.K.L.5b, A.K.L.5c, A.K.L.5d
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne
| ne sme biti poleg (ID prostora) | ne
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1, 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 3x B1
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 10.6 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 3x 140x60x78 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da, 7x 133x80x85 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 2 - laboratorijski umivalnik 80x60x95 cm 1x
| ostalo | ne
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | ne
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 (prva pomoč, gasilni aparat)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Dušik 5.0, Helij 5.0, Kisik 5.0
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 50x 1000W
| 3-fazni (število+moči) | 2x 2000 W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 7
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | /

## A.K.L.6a
LAB. ANORG. KEM.
PROSTOR | Laboratorij za strukturno kemijo/ RENTGEN
ID PROSTORA | A.K.L.6a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | 8 x 5 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 4
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N-2
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
v neposredni povezavi z (ID prostora)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.6b I A.K.L.6c
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 tovorno dvigalo
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | A., B, C, D, 3 - visoki pult, 1 kom
| digestorij (število) | ne
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | označeni na tlorisu
| število in velikost miz (D×L×V) | 3, standardne, označeno na tlorisu
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (označeno na tlorisu)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da - hlajenje
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v - standardni veliki, 2 kom.
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | da
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne)
| tehnični plini (vrsta) | dušik
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | da, 24x (1000 W)
| 3-fazni (število+moči) | da, 4 x (2000 W)
UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč)
| mrežni priključki (ocena števila) | 5
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3 visoka
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 posebna
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## A.K.L.6b
LAB. ANORG. KEM.
PROSTOR | Raziskovalni laboratorij za splošno in anorgansko kemijo ter nanokemijo in tehnologijo keramike
ID PROSTORA | A.K.L.6b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 123
| tlorisne dimenzije (m) | 10 x12,5 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 10
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1 nujno
| zvočna izolacija (da/ne) | da - delno
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | N - 2
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
v neposredni povezavi z (ID prostora)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L6.a, A.K.L.6.c
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 1 standardna
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2 - tovorno dvigalo
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | A- tehnični plini/ vida/ elektrika
| digestorij (število) | da 3x
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 1600 x 6100 mm/2 x; 1000 x5250 mm - 1x; 10000x600 mm/1x
| število in velikost miz (D×L×V) | 1 miza; 1500 x 800 mm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | 1200 x 600 mm x 3000 - 4x z premično lestvijo
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da, zasteklena, 1x; zidana 2000 x 2000 z vrati (za mlin)
pomivalni stroj
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1600 x 600 - 2x
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da 90 dB
| vibracije (da/ne) | da
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, prva pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Ar/H2; N2, CO2, Ar, He
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | cca 50 (1000 W)
| 3-fazni (število+moči) | 3 (2000 W)
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 10
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 3 . prilkjučki: vtičnice po 3, plin, voda
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1 standardna
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | 6 x plinski gorilnik; 6 x odsesovalna roka
podputne omarice; 3 podpultni predalniki dimenzij 600 x 1000mm; steklena stena pa ločevanje prostora z občutljivimi napravami in drsnimi vrati; nadpultne police

## A.K.L.7a
LAB. PROC. SIS. TEH.
PROSTOR | Laboratorij za mikroprocese, regulacijo, varnost, reakcijsko inženirstvo in gradiva
ID PROSTORA | A.K.L.7a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 136 | na sliki desni veliki laboratorij
tlorisne dimenzije (m)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 17
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | 2
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.7b
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 16 x A3, 10xB3, 1 x F2 - miza z računalnikom za laboranta
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 43 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x in 150x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da + 1x + 230x70x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v +6x
| ostalo | DIGESTORIJA: naj imata vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, vodo, priklop na pline. Digestorija naj bosta vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 150 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsaj tri odsesovalne roke (možnost obračanja za 360°, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum in priklopi za plinski gorilnik; tehtalne mize naj bodo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom. VISEČE OMARICE: Nad stenskimi delovnimi puti naj bodo viseče omarice s steklenimi vrati. UMIVALNIK: 1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov. 1m - en umivalnik naj se nahaja v prostoru za osebje. Omogočena naj bo mrzla in topla voda ter ustrezen odtok na vseh umivalnikih. MIZA: naj bo opremljena s stolom in elektriko. PROSTOR ZA SHRANJEVANJE: Možnost shranjevanja opreme za laboratorijske vaje, ki trenutno ni v uporabi na nosilnih policah ali omarah (najbolj primerno v drugem prostoru - posebnem skladišču).
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) pametna tabla ali bela tabla za pisanje + 1 + 100x150 cm b) dve prezračevalni omari za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1, EN 16121, EN 16122
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Argon 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 4 bar); Helij 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Zrak 5,0 (sintetični, brez CH; 1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Zemljski plin za gorilnike na vsako delovno povšino.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 100x
| 3-fazni (število+moči) | 2x
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 25x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Naj bo urejen ustrezen odsesovalni sistem (napa) za aparature - sestavljen iz zajemnega elementa (material naj bo nerjavno jeklo), regulatorja in odvodnega ventilatorja. Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorija.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C. Klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. SENZORJI: za vse pline, izliv vode, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). V prostoru naj bo vsaj 100 vtičnic. PODTLAK/NADTLAK: da. ZDRUŽITEV LABORATORIJEV: Prvotno planirana laboratorija A.K.L.7a in A.K.L.7c sta združena v en večji laboratorij A.K.L.7a.

## A.K.L.7b
LAB. PROC. SIS. TEH.
PROSTOR | Laboratorij za bioreakcijsko tehniko
ID PROSTORA | A.K.L.7b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 45 | na sliki mali levi laboratorij
tlorisne dimenzije (m)
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | 2
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.7a
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 7 x B3, 7 x D, 1 x E2 - miza z računalnikom
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 16 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x in 150x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | ne
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v + 1x
| ostalo | DIGESTORIJ: naj ima vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, vodo, priklop na pline. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 150 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsaj dve odsesovalni roki (možnost obračanja za 360°, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum; tehtalna miza naj bo opremljena z marmorno ploščo in nizkim pultom. VISEČE OMARICE: Nad stenskimi delovnimi puti naj bodo viseče omarice s steklenimi vrati. UMIVALNIK: 1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pulta. Omogočena naj bo mrzla in topla voda ter ustrezen odtok. MIZA: naj bo opremljena s stolom in elektriko. PROSTOR ZA SHRANJEVANJE: Možnost shranjevanja opreme za laboratorijske vaje, ki trenutno ni v uporabi pod stropom, na nosilnih policah ali omarah.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) pametna tabla ali bela tabla za pisanje + 1 + 100x150 cm b) prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1, EN 16121, EN 16122
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | ne
| ukrepi za zmanjševanje emisij | ne
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Napeljava za komprimiran zrak, dušik 5,0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), kisik 5,0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), argon 5,0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), helij 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), vodik v heliju 10 % 5,0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), NH3 v heliju 10 % 5,0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar), CO2 v heliju. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 70x (10x1000 W, 2x1500 W)
| 3-fazni (število+moči) | 1x4800 W + 2x400 W
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 10x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Naj bo urejen ustrezen odsesovalni sistem (napa) za aparature - sestavljen iz zajemnega elementa (material naj bo nerjavno jeklo), regulatorja in odvodnega ventilatorja. Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorija.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C. Klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. SENZORJI: za vse pline, izliv vode, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). V prostoru naj bo vsaj 70 vtičnic. PODTLAK/NADTLAK: da.

## A.K.L.7c
LAB. PROC. SIS. TEH.
PROSTOR | Laboratorij za reakcijsko inženirstvo in gradiva
ID PROSTORA | A.K.L.7c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2)
tlorisne dimenzije (m)
višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti)
predvideno število uporabnikov prostora
nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost)
zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne)
naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«)
zvočna izolacija (da/ne)
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo)
specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod)
zahtevano mirno okolje (da/ne)
v neposredni povezavi z (ID prostora)
v neposredni bližini (ID prostora)
ne sme biti pod/nad (ID prostora)
ne sme biti poleg (ID prostora)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti)
dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad)
neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne)
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola)
digestorij (število)
tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna
število in velikost miz (D×L×V)
projektor in platno (da/ne)
ozvočenje (da/ne)
omare (da + število + D/Š/V /ne)
možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne)
posebno izolirana soba (npr. hladna soba)
pomivalni stroj
umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije)
ostalo
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev
težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne)
vibracije (da/ne)
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne)
druge emisije (navedba vrste)
ukrepi za zmanjševanje emisij
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne)
tehnični plini (vrsta)
navadna voda (da/ne)
demineralizirana voda (da/ne)
hladilna voda (da/ne)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči)
3-fazni (število+moči)
UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč)
mrežni priključki (ocena števila)
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka)
dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…)
klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč)
filtracija zraka (da/ne; opis)
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | glej A.K.L.7a in A.K.L.7b

## A.K.L.8a
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | instrumentalna analiza (pripravljalni laboratorij, 3D profilometrija, AFM)
ID PROSTORA | A.K.L.8a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 76,80 (združeno z A.K.L.8e - glej tloris)
| tlorisne dimenzije (m) | 9,6 m x 8,0 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 1200 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, stran od prometnih cest in od črpalk
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, sončni svetlobi (žaluzije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P, "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | združita se v en prostor A.K.L.8a in A.K.L.8e (glej tloris)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8c
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne sme biti direktno nad NMR centrom, lahko je nadstropje nad, vendar ne direktno vertikalno
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 1000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Nadsvetloba. Stekleno kukalo.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: A p: 3 -- 4x
| digestorij (število) | 1
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 5,60 m (140x80x100 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x - 160x80x80 cm, 1x - 380x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da + 3x + 70x70x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1x 1v - 1x (laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm) 2 - 3x laboratorijsko korito v digestoriju in na pultih (16x16x25 cm)
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo, priklop na zemelji plin. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 180 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsak delovni pult naj vsebuje odsesovalno roko (možnost obračanja za 360 °, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum in priklop na gorilnik (zemeljski plin), elektriko, destilirano vodo in vmesnim umivalnikom (16x16x25 cm). UMIVALNIK: 2,1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov in digestoriju, opremljen z destilirano vodo. 1m - umivalnik naj se nahaja na izhodu iz prostora, opremljen naj bo z navadno vodo. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok vseh umivalnikov. MIZA: ena miza se nahaja v ločenem prostoru s pleksi steklom znotraj prostora brez kemikalij za delovno mesto osebja, naj bo opremljena s stolom in elektriko. Ostale mize se nahajajo v prostoru in so opremljene s stoli in elektriko, internetom.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) premična pametna tabla/TV + 1 + bela, dimenzij 100x150 cm (tabla) b) prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1 (tip 90), EN 14175, DIN 12924
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Zemljski plin za gorilnike na vsako delovno povšino in digestorij.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 45 x POSEBNOSTI: a) AFM: 1x; 600 W - 100,120, 220 ali 240V single-phase; 50/60 Hz b) 1x: 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | 2x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | 3D-profilometer: da; 1,5 kVA
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 10x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorija (1 digestorij). Urejena klimatizacija in prezračevanje v prostoru za osebje.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C. Klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST: prostor naj se nahaja v pritličnem prostoru. EMISIJE LABORATORIJA: Hrup mora biti < 50 dB. Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Acoustic noise should be < 50 dB. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). Izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): potrebni so štirje priklopi (4 x 10 bar - 2x čiščenje, AFM, 3D profilometer); brezoljni, brezvodni, filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. VLAŽNOST: ne sme presegati 40 % vlažnosti, brez kondenzacije. DOVOZNA POT: omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo, brez višinskih ovir (pragov). SENZORJI: za vodo, pline, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). PODTLAK/NADTLAK: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti, dimenzije 133x80x85 cm. TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.

## A.K.L.8b
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | ICP
ID PROSTORA | A.K.L.8b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 40
| tlorisne dimenzije (m) | 8,5 m x 4,7 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 1200 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, sončno svetlobo (žaluzije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P, "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | vzhod priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.8d in A.K.L.8f (glej tloris)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8d in A.K.L.8f (glej tloris)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | Ne sme biti direktno nad NMR centrom, lahko je nadstropje nad, vendar vertikalno ne direktno.
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 1000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Nadsvetloba. Stekleno kukalo.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: B p: 3 --2x
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2.80 m (140x80 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 3x - 200x100x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | /
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1v - 1x (laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm) 1m - 1x 2 - 2x laboratorijsko korito v digestoriju (16x16x25 cm)
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo, priklop na zemelji plin, manjše korito. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 180 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsak delovni pult naj vsebuje odsesovalno roko (možnost obračanja za 360 °, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo in vmesnim umivalnikom. UMIVALNIK: 2,1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov in digestoriju, opremljen naj bo z destilirano vodo. Urejen ustrezen odtok. 1m - naj se nahaj na izhodu iz prostora, opremljen z navadno vodo in ustreznim odtokom. MIZA: Dve mizi (za aparaturo) naj imata nosilnost vsaj 200 kg. Vse mize naj bodo opremljene z elektriko, internetom in stoli.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1 (tip 90), EN 14175, DIN 12924
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | ne
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da (črpalka) - 63 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | dodatna zvočna izolacija zaradi chillerjev v sosednji sobi in zvočna izolacija za črpalko
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Argon 5.0 (2-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Helij 5.0 (1-krat priključna postaja z ventilom 4 bar). Zemeljski plin. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 40x POSEBNOSTI: a) ICP-MS, ICP-OES: 2x: 10 kVA 220-240 V, 50/60 Hz, nihanje ± 10 % b) Črpalka, chiller: 4x: 200-240 V AC, 50/60 Hz, nihanje ± 10 % c) 1x: 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | ICP-MS, ICP-OES:2x: 16A-6h, 200-415 V, IP44, 3P+N+ozemljitev, 50/60 Hz 1x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 10x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | a) Brezprašna soba (angl. clean room). Ventilacijski sistem mora biti odporen na toploto in oksidacijo. Pretok mora biti med 1,4 m3/min in 2,0 m3/min. Izpušni prezračevalni sistem vključuje loputo v bližini instrumenta. b) Naj bo urejen ustrezen odsesovalnegi sistem (napa) za aparature - sestavljen iz zajemnega elementa (material naj bo nerjavno jeklo), regulatorja in odvodnega ventilatorja.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C. Klima z močjo vsaj 20 kW hladilne moči. Klimatska naprava ne sme biti usmerjena direktno na aparaturo (ICP-MS).
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | UMEŠČENOST in POVEZLJIVOST: sobna temperatura v sobi za hlajenje ne sme preseči temperature 35 °C, zato je potrebno urediti prisilni vpih in izpih iz prostora ter podporno klimatsko napravo z 20 kW hladilne moči. Prostor se nahaja v pritličnem prostoru. SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE: prostor ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi. EMISIJE LABORATORIJA: Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). Izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni, brezvodni, filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije. DOVOZNA POT: omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo, brez višinskih ovir (pragov). SENZORJI: za vodo, pline, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. ELEKTRIKA: Razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). ZEMELJSKA OZEMLJITEV: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (dimenzije 133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti (dimenzije 133x80x85 cm). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.

## A.K.L.8c
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | pedagoški laboratorij za analizno kemijo
ID PROSTORA | A.K.L.8c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 144
| tlorisne dimenzije (m) | 12,0 m x 12,0 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 18
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 1200 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - sončni svetlobi (žaluzije) zaradi aparature AAS
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P; "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8a, A.K.L.8b, A.K.L.8d, A.K.L.8e, A.K.L.8f
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 1000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Nadsvetloba. Stekleno kukalo.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: A p: 3 -- 20x k: F p: 2 -- 3x k: C p: 3 -- 12x
| digestorij (število) | 5
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 45,00 m (140x80 cm) in 3,00 m (100x80x80 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x in 160x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da + 3x + 70x70x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1x 1v - 4x (laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm) 2 - 17x laboratorijsko korito v digestoriju in na pultih (16x16x25 cm)
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo, priklop na zemelji plin, manjše korito. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 180 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsak delovni pult naj vsebuje odsesovalno roko (možnost obračanja za 360°, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum in priklopi za plinski gorilnik (zemeljski plin), elektriko, destilirano vodo in vmesnim umivalnikom (16x16x25 cm); k:F p:2 - tehtalne mize naj bodo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom/sediščem. UMIVALNIK: 2,1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov in digestoriju, priklopljeno naj ima destilirano vodo. Urejen naj bo ustrezen odtok. 1m - umivalnik naj se nahaja v prostoru za osebje, opremljen naj bo z navadno vodo. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok. MIZA: nahaja naj se v ločenem prostoru s pleksi steklom znotraj prostora brez kemikalij za delovno mesto osebja, naj bo opremljena s stolom in elektriko,internetom.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) premična pametna tabla/TV + 1 + bela, dimenzij 100x150 cm (tabla) b) prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1 (tip 90), EN 14175, DIN 12924
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne (le chiller od AAS - 40 dB)
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne (izdelava prostora, da ne seva magnetno polje prostora NMR centra, ki bo pod A.K.L.8c)
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Acetilen 2,6 (1-krat priključna postaja z ventilom 1,5 bar); Argon 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 4 bar);Helij 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Zrak 5,0 (sintetični, brez CH; 1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Zemeljski plin. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Zemljski plin za gorilnike na vsako delovno povšino.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 70x POSEBNOSTI: a) GFA: 1x: 200-240 V AC, nihanje ± 5 %, kapaciteta 7400 VA, 50/60 Hz, z dovoljenim odmočjem max. ± 2 %, največji tok 60 A max. za 1s, M6 okrogla priključna sponka b) Chiller: 1x: 230 V AC, 50 Hz with C14 (1 Ph+N+PE), power input: 0.25 kW c) 2x: 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | AAS: 1x; 200-230 V AC, nihanje ± 10 %, kapaciteta 50 VA, 50/60 Hz, 3-pin ozemljena vtičnica; 2x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | a) Urejena klimatizacija in prezračevanje v prostoru za osebje. b) Naj bo urejen ustrezen odsesovalnegi sistem (napa) za aparature - sestavljen iz zajemnega elementa (material naj bo nerjavno jeklo), regulatorja in odvodnega ventilatorja. Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorijev (5 digestorijev). c) AAS: ustrezen odsesovalni pretok izpušnih plinov iz aparature: 600 - 1200 m3/h (plamenska analiza) in 10 - 180 m3/h (grafitna analiza); za odvajanje izpušnih plinov je treba pritrditi kovinski kanal, ki naj bo nameščen direktno nad aparaturo, ampak vsaj 40 cm nad aparaturo.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C. Klima z močjo vsaj 20 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE: prostor ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi. VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. EMISIJE LABORATORIJA: izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. Posebno pozornost nameniti eliminaciji magnetnega polja NMR, ki se bo nahajal pod tem prostorom. 100 ohm max. ozemljitveni upor. (angl. grounding resistance). Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. SENZORJI: za vodo, pline in dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). PODTLAK/NADTLAK: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (dimenzij 133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti (dimenzije 133x80x85 cm). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.

## A.K.L.8d
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | površinska analiza
ID PROSTORA | A.K.L.8d
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 74,20
| tlorisne dimenzije (m) | 8,50 m x 8,73 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 4
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 2000 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, težka oprema
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, sončna svetloba (žaluzije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P; "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | vzhod zaželjeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.8b in A.K.L.8f (glej tloris)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8b in A.K.L.8f (glej tloris)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | Ne sme biti direktno nad NMR centrom, lahko je nadstropje nad, vendar vertikalno ne direktno.
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 2000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir).
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: D p: 2 -- 2x
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 2,4 m (120x80 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x in 400x120x80 cm in 1x 230x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da +1x + 250x70x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1x
| ostalo | UMIVALNIK: 1m - naj se nahaj na izhodu iz prostora, opremljen z DI in navadno vodo ter ustreznim odtokom. MIZA: vse mize naj bodo opremljene z elektriko, interntom in stoli.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | premična pametna tabla/TV + 1 + bela, dimenzij 100x150 cm (tabla)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | 2000 kg/m2 (glej tloris za laboratorij A.K.L.8d)
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da - 50 db
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | da - rentgentska cev pri XPS z močjo 1,486 keV
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | dodatna zvočna izolacija zaradi hrupa chillerjev v sosednji sobi
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Helij 6.0 (1-krat glavna postaja z ventilom 50 bar in 1-krat priključna postaja z ventilom 1,5 bar); Dušik 5.0 (1-krat glavna postaja z ventilom 10 bar in 2-krat priključna postaja z ventilom 1,5 bar); Argon 6.0 (2-krat glavna postaja z ventilom 50 bar, 2-krat priključna postaja z ventilom 50 bar in 1-krat priključna postaja z ventilom 1,5 bar); Mešanica kisik/helij (60 %/40 %) (glavna postaja ventil 50 bar, posebnost: ventil mora biti za kisik). Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 50x POSEBNOSTI: a) XPS, AES: 5x 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth). b) Chiller: 1x: 230 V 5.1 A 50/60 Hz single phase mains outlet separate to the to the instrument electricity supply
| 3-fazni (število+moči) | ToF-SIMS: 3x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni, pet pinov ORBI-SIMS: 2x: 230V ± 10 %, 50/60 Hz, 15 A; 3 faze + neutral + ozemljitev
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | 1x10 kW za XPS, 1x10 kW za AES, 1x8 kW za HRMS, 1x10 kW za SIMS in Orbi
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN; 20x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 24 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C/h. Klima z močjo vsaj 20 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | UMEŠČENOST in POVEZLJIVOST: sobna temperatura v sobi za hlajenje ne sme preseči temperature 35 °C, zato je potrebno urediti prisilni vpih in izpih iz prostora ter podporno klimatsko napravo z 20 kW hladilne moči. Prostor se nahaja v pritličnem prostoru. DOVOZNA/DOSTOPNA POT: širina dostopne/dovozne poti in zunanjih vrat vsaj 3,0 m in višine vsaj 3,5 m, osebni prehod, nosilnost dostopne poti vsaj 2000 kg/m3; omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo, brez višinskih ovir (pragov). KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): priključek naj bo do 8 bar (4x). Brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. Dodatni filtrirni sistem za komprimiran zrak pred vstopom napeljave v laboratorij. EMISIJE LABORATORIJA: Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). Izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru ne sme presegati 65 %, brez kondenzacije. SENZORJI: za vodo, pline, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. ELEKTRIKA: na petih mestih izvedena centralna ozemljitvena točka. Na šestih mestih 4-krat vtičnica 220 V. Razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Standardne instalacije: električna instalacija za merilni sistem povezana na UPS/agregat. ZEMELJSKA OZEMLJITEV: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (dimenzije 133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti (dimenzije 133x80x85 cm). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.

## A.K.L.8e
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | elektroanaliza
ID PROSTORA | A.K.L.8e
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 76,80 (združeno z A.K.L.8a - glej tloris)
| tlorisne dimenzije (m) | 9,6 x 8,0 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | 9
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 1200 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, stran od prometnih cest in od črpalk
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - izolacija pred hrupom in vibracijami, sončno svetlobo (žaluzije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P, "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | jug priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | združita se v en prostor A.K.L.8a in A.K.L.8e (glej tloris)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8c
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | ne sme biti direktno nad NMR centrom, lahko je nadstropje nad, vendar ne direktno vertikalno
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 1000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Nadsvetloba. Stekleno kukalo.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: A p: 3 -- 6x k: C p: 3 -- 3x
| digestorij (število) | 2
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 8,4 m (140x80 cm) + 3, 7 m (185x80 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | /
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1x 1v - 1x (laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm) 2 - 5x laboratorijsko korito v digestoriju in na pultih (16x16x25 cm)
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo, priklop na zemelji plin, manjše korito. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 180 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsak delovni pult naj vsebuje odsesovalno roko (možnost obračanja za 360 °, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum in priklop na gorilnik (zemeljski plin), elektriko, destilirano vodo in vmesnim umivalnikom. UMIVALNIK: 2,1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov in dogestoriju, opremljen z destilirano vodo. 1m - umivalnik naj se nahaja na izhodu iz prostora, opremljen naj bo z navadno vodo. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok vseh umivalnikov.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) premična pametna tabla/TV + 1 + bela, dimenzij 100x150 cm (tabla) b) prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1 (tip 90), EN 14175, DIN 12924
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da (črpalka GC-MS) = 54 dB
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | dodatna zvočna izolacija za črpalko
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Vodik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Helij 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Zrak 5,0 (sintetični, brez CH; 1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Zemeljski plin. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Zemljski plin za gorilnike na vsako delovno povšino.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 32 x POSEBNOSTI: a) GC-MS: 200-230 V 50/60 Hz b) Črpalka GC-MS: 200-230 V 50/60 Hz 1 Ph (IEC60320 power connector C13-Ultragrade Performance 15) c) 1x 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | 1x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 10x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorijev (3 digestoriji). Urejena klimatizacija in prezračevanje v prostoru za osebje.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C. Klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. EMISIJE LABORATORIJA: Hrup mora biti < 50 dB. Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Acoustic noise should be < 50 dB. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). Izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni, brezvodni, filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. VLAŽNOST: ne sme presegati 65 % vlažnosti, brez kondenzacije. DOVOZNA POT: omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo, brez višinskih ovir (pragov). SENZORJI: za vodo, pline, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). PODTLAK/NADTLAK: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (dimenzije 133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti (dimenzije 133x80x85 cm). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.

## A.K.L.8f
LAB. ANAL. KEMIJA
PROSTOR | Hladilni sistem za ICP in površinsko analizo
ID PROSTORA | A.K.L.8f
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 10
| tlorisne dimenzije (m) | 8,5 m x 1,18 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2 - vsaj 4 m
| predvideno število uporabnikov prostora | /
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2, vsaj 1200 kg/m2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | da - izolacija zaradi hrupa in vibracij
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | da
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | da - sončni svetlobi (žaluzije)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P; "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | vzhod priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.8b in A.K.L.8d (glej tloris)
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8b in A.K.L.8d (glej tloris)
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | Ne sme biti direktno nad NMR centrom, lahko je nadstropje nad, vendar vertikalno ne direktno.
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | /
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | /
| ozvočenje (da/ne) | /
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | /
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | da
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | /
| ostalo | Ta prostor je med prostoroma A.K.L.8b in A.K.L.8d ter služi za hlajenje (chiller) naprav v teh prostorih. (glej tloris za laboratorij A.K.L.8f)
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | Prisilna ventilacija v prostoru (glej tloris) zaradi segrevanja prostorov, ki ga oddajajo naprave (chiller) pri ohlajanju vode.
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | da; chiller (ICP-MS)=30 dB, chiller (ICP-OES)= 30 dB, chiller (XPS)= 70 dB
| vibracije (da/ne) | da
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | Dodatna zvočna izolacija pred hrupom chillerjev.
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 3 - gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | ne
| navadna voda (da/ne) | ne
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 10x POSEBNOSTI: a) 3x (chiller): 230 V AC, 50/60 Hz b) 1x: 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | 1x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 2x1Gb Ethernet
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | Prisilna ventilacija v prostoru (glej tloris) zaradi segrevanja prostorov, ki ga oddajajo naprave (chiller) pri ohlajanju vode.
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C. Klima z močjo vsaj 20 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | UMEŠČENOST in POVEZLJIVOST: sobna temperatura v sobi za hlajenje ne sme preseči temperature 35 °C, zato je potrebno urediti prisilni vpih in izpih iz prostora ter podporno klimatsko napravo z 20 kW hladilne moči. VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. ELEKTRIKA: Na petih mestih izvedena centralna ozemljitvena točka. Na šestih mestih 4-krat vtičnica 220 V. Razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). SENZORJI: za vodo, pline, dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. PODTLAK/NADTLAK: da.

## A.K.L.9a
NMR
PROSTOR | pripravljalni prostor
ID PROSTORA | A.K.L.9a
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 30
| tlorisne dimenzije (m) | 4.28 x 7 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2.60m
| predvideno število uporabnikov prostora | 4
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K1
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.9b, A.K.L.9c
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | NK.B.J (kompresorji)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1 in 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | A/1
| digestorij (število) | 3
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 5 m
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (1x 133x80x200)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | ne
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1x laboratorijski umivalnik 160x60x95
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | /
| vibracije (da/ne) | /
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | /
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | /
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 3 (senzorji za nivo kisika, ustrezna ventilacija)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Dušik 5,0 (3-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Argon 5,0 (3-krat priključna postaja z ventilom 4 bar); Komprimiran zrak (3-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Material priključne cevi naj bo baker ali nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 12x 230V/16A
| 3-fazni (število+moči) | /
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
| mrežni priključki (ocena števila) | /
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2 (Sistem HVAC s sposobnostjo obdelave 3–5 izmenjav zraka v prostoru na uro
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 3
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 1
| filtracija zraka (da/ne; opis) | ne
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek v pripravljalni sobi. Izdelava celotnega prostora NMR centra s Faradayevo kletko za preprečevanje sevanja.

## A.K.L.9b
NMR
PROSTOR | kontrolna soba
ID PROSTORA | A.K.L.9b
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 30
| tlorisne dimenzije (m) | 4.28 x 7 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 2.60m
| predvideno število uporabnikov prostora | 4
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K2
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.9a, A.K.L.9c
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | NK.B.J (kompresorji)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1 in 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | D in E / 2
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 7 m
| število in velikost miz (D×L×V) | 2x 150x75x78
| projektor in platno (da/ne) | /
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da (1x, 140x80x200)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | /
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | da (standardni mali)
| ostalo | /
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | /
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | /
| vibracije (da/ne) | /
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | /
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | /
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 3 (senzorji za nivo kisika, ustrezna ventilacija)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | /
| tehnični plini (vrsta) | /
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | ne
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 12x 230V/16A
| 3-fazni (število+moči) | /
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | da (skupaj z A.K.L.9c)
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2 (Sistem HVAC s sposobnostjo obdelave 3–5 izmenjav zraka v prostoru na uro
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 (temperatura prostorov mora biti 18 °C z možnostjo nihanja ± 2 °C)
| filtracija zraka (da/ne; opis) | /
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek v kontrolni sobi. Izdelava celotnega prostora NMR centra s Faradayevo kletko za preprečevanje sevanja.

## A.K.L.9c
NMR
PROSTOR | NMR platforma
ID PROSTORA | A.K.L.9c
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 70
| tlorisne dimenzije (m) | 10 x 7 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 5.27 m (K1 + K2)
| predvideno število uporabnikov prostora | 6
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 2
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 3 (POSEBNOST: LED osvetlietv cca 2m vstran od spektrometrov (nikakor montirat luči nad magnetom).
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | K2
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | A.K.L.9b, A.K.L.9a
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | NK.B.J (kompresorji)
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | 2 x B (POSEBNOST: Prostor ima dvojna vhoda/izhodna vrata. Notranja vrata skozi katera vstopamo v NMR prostor iz notranjosti stavbe (dimenzije min 1000x2200 mm šxv; protipožarna EI 90 + stekleno kukalo + nadsvetloba). Druga vrata so t.i. zunanja vrata in omogočajo direktni izhod na prosto in bodo služila za vnos spektrometra pri inštalaciji in kasneje za "refill" LN2 in LHe (dimenzije min 1800x3100mm šxv). Oboja vrata se morajo odpirati navzven!!)
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1 in 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | DA
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | F 1 - delo v okolici magnetnega polja
| digestorij (število) | /
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | /
| število in velikost miz (D×L×V) | /
| projektor in platno (da/ne) | /
| ozvočenje (da/ne) | /
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | /
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | DA
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | /
| pomivalni stroj | /
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | /
| ostalo | Protidrsna gladka tla odporna na obrabo. POMEMBNO: Material za tla morajo biti odporna predvsem na tekoči dušik in pa morajo biti antistatična ter prevodna z ESD zaščito (ESD - elektrostatična razelektritev).
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | 2 x NMR konzola (elektronika, ki krmili spektrometer)
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | Nosilnost tal vsaj 800 kg/m2.
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | NE
| vibracije (da/ne) | DA (anti-vibracijska podlaga pod NMR spektrometrom v velikosti 1.8m x 1.8m x 0.3m)
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | DA (Za 600 MHz (večji magnet) je horizontalna 5G (Gauss) cona ~0,7 m in vertikalna 1,4 m. 5 Gauss = 0.5 mT
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | /
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 2
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 3 (senzorji za nivo kisika, ustrezna ventilacija, 5G varnostna cona, EU direktiva (2004/40/EC) glede izpostavljenosti elektromagnetnemu valovanju med delom. POMEMBNO: Prostor mora imeti požarni senzor v primeru požara, ki se vklopi le na nenadno povišanje T v prostorih. Gasilni aparati v bližini tega prostora morajo biti nemagnetni (iz nerjavečega jekla ali aluminija). Stropne brizgalne glave naj bodo izdelane iz nemagnetne kovine namesto iz stekla. Vse brizgalne cevi ali druge kovinske cevi, ki se nahajajo nad magnetom, morajo biti toplotno izolirane (preprečevanje kondenzacija zraka ali zmrzovanje vode zaradi velikih količin hladnega plina He ali N2)
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | DA (Komprimiran zrak: 6-8 bar (80-120 psi) s pretoki med 57 - 300 L/min (~11 cfm) odvisno od konfiguracij NMR spektrometra. POMEMBNO: oil free (< 0.01 mg/m3 99.9% čist zrak). Material za priključne cevi naj bo baker ali nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm)
| tehnični plini (vrsta) | Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar, 1-krat priključek 3 bar); Argon 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 4 bar); Oglikov dioksid 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar, 1-krat priključek 3 bar). Material priključne cevi naj bo baker ali nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Dušik: N2 gas (purity ≥ 96% za 600 MHz), čistost po standardu ISO 8573-1 2010 [1:1:0] (brez olja).
| navadna voda (da/ne) | NE
| demineralizirana voda (da/ne) | NE
| hladilna voda (da/ne) | DA (vodna zanka)
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 10 x 230V/16A enofazne vtičnice + 4x 230V/32A + 1x 230V/50A enofazna (za priključiti UPS)
| 3-fazni (število+moči) | 4x 400V/25A 3 fazna (za priključiti He kompresor).
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | DA (6 kW )
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3 (Sistem HVAC s sposobnostjo obdelave 3–5 izmenjav zraka v prostoru na uro - temperatura prostorov mora biti 18 °C z možnostjo nihanja ± 0,5°C na 24 ur.
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | /
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 (pomembna vlažnost zraka - priporoča se T rosišča 11 °C. Glede na vse našteto potrebna klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči oz kakšna druga alternativa z rekuperacijo.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | NE
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | ELEKTRIKA: Vse vtičnice morajo biti povezane s sistemom brezprekinitvenega napajanja. Potreben je rezervni generator elektrike (230V/min 30A/1faza). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek v NMR prostoru. PREZRAČEVANJE: Odsesalni ventilatorji in izpušni kanali blizu stropa, ki najbo povezan s senzorjem kisika za avtomatsko delovanje. POMEMBNO: Urediti "zasilno (emergency) odsesavnaje plinov" za primere "quenchinga (okvara magneta)". Glede nato da je v 600 MHz magnetu cca 100 - 150L He, bo v primeru "quench-a" nastalo cca 100 m3 plinastega He, ki pa ga je treba takoj odstraniti iz prostora prek sistema za zasilno odsesavnaje plinov - priporočena moč izsesavanja 200 m3/min. SENZORJI ZA PLINE: Namestiti treba 2 senzorja - en senzor je potreben nad magneti za zaznavanje nizke ravni O2 zaradi izpusta plinastega He v primeru "quencha (okvara magneta)" ali med polnjenjem LHe. Potreben je še dodaten senzor blizu tal za zaznavanje nizkih ravni O2 zaradi izpusta N2 med običajnim polnjenjem z LN2 in inštalacijo magneta. Izdelava celotnega prostora NMR centra s Faradayevo kletko za preprečevanje sevanja.

## LabBIOKEM
LABORATORIJ ZA BIOKEMIJO, MOLEKULARNO BIOLOGIJO IN GENOMIKO
PROSTOR | Vpišite ime prostora Laboratorij za biokemijo
ID PROSTORA | LabBIOKEM (s starem delu stavbe)
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 60
| tlorisne dimenzije (m) | /
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | 1-standardna (3,5 m)
| predvideno število uporabnikov prostora | 5
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 2-zaželena
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
| izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne) | ne
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo)
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | /
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | da
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | /
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | A
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 1
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | ne
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | 2 x 1C, 4 x A3, 2 x F2 - miza z računalnikom
| digestorij (število) | 1 digestorij+1 laminar
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 23
| število in velikost miz (D×L×V) | 2 x 300x80x80 (skupna miza za dve osebi)
| projektor in platno (da/ne) | ne
| ozvočenje (da/ne) | ne
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da: 1 x 150x80x200 cm (prezračevalna), 1 x 200x80x200 cm (za steklovino in plastiko), 1 x 50x50x200 cm (garderobna)
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | ne
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m, 2 - laboratorijsko korito 4x 38x38 cm, na vsakem pultu morata koriti biti opremljeni tako s pitno (toplo in hladno) kot tudi destilirano vodo
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, vodo, priklop na pline. Naj bo primerno urejeno prezračevanje. Pod digestorijem omara za hranjenje kemikalij, ustreznih dimenzij glede na digestorij. VISOK PULT Z VISOKIM STOLOM: delovni pult z vmesnima policama, ki povezujeta nasprotni delovni pult. Na obeh straneh visokega pulta naj se nahajajo predalniki na zaklepanje. Delovni pulti naj bodo opremljeni z destilirano vodo, pipo za vakuum, elektriko, priklopom na pline. VISOK PULT OZ. STOJIŠŠČE: pod pultom naj bodo predalniki oz. omarice SEDIŠČE OZ. NIZKI PULT: dve cca. 3 m dolgi mizi za po dve osebi oz. instrumente s pripradajočim računalnikom - potrebni internetni priključki
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij, globoki zamrzovalnik
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne
| vibracije (da/ne) | ne
| neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne) | ne
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1,2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | ne
| tehnični plini (vrsta) | CO2, zemeljski plin
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | ne
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | ne
| 3-fazni (število+moči) | ne
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | 4
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | 1 digestorij+1 laminar
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2-dobro hlajenje in ogrevanje prostora, klima z močjo vsaj 10 kW hladilne moči
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici

## LabNoveVsebine
LAB. NOVE VSEBINE
PROSTOR | laboratorij Nove Vsebine
ID PROSTORA | LabNoveVsebine (s starem delu stavbe)
SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE | kvadratura (m2) | 144
| tlorisne dimenzije (m) | 12,0 m x 12,0 m
| višina stropov (1-standardna (3,5 m)/2-posebnosti) | s
| predvideno število uporabnikov prostora | 18
| nosilnost tal (1-standardna/2-zahtevana večja nosilnost) | 1
| zahtevano ločeno temeljenje strojev/posebne opreme (da-opis/ne) | ne
| naravna svetloba (1-nujno, 2-zaželena, 3-ni potrebna/lahko umetna, 4-temnica, 5-vseeno; »z« npr. 1z- ali 2z - »z možnostjo zatemnitve«) | 1z
| zvočna izolacija (da/ne) | ne
izolacija pred zunanjimi/notranjimi vplivi (da - katerimi, navedba ukrepov/ne)
UMEŠČENOST IN POVEZLJIVOST | etaža (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje; "z" - zahteva, "p" - priporočilo) | P; "z"
| specifična orientacija (sever, jug, vzhod, zahod) | sever priporočeno
| zahtevano mirno okolje (da/ne) | ne
| v neposredni povezavi z (ID prostora) | /
| v neposredni bližini (ID prostora) | A.K.L.8a, A.K.L.8b, A.K.L.8d, A.K.L.8e, A.K.L.8f
| ne sme biti pod/nad (ID prostora) | /
| ne sme biti poleg (ID prostora) | /
DOSTOP | vrata v laboratorij (A - standardna (100/205 cm), B - posebnosti) | B - široka morajo biti vsaj 1000 mm in visoka 2200 mm; brezključni dostop (dostop s kartico). Protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Nadsvetloba. Stekleno kukalo.
| dostop z dvigalom (1-osebno dvigalo, 2-tovorno dvigalo, 3-dvižna ploščad) | 2
| neposreden tovorni dostop od zunaj (da/ne) | da
OSNOVNA OPREMA | število delovišč po kategorijah (A-tehnični plini/voda/elektrika; B-voda/elektrika; C-plin/elektrika; D-elektrika; E-zgolj stol in miza; F-posebnosti; navedite, katere); podkategorije (1-stojišče oz. visoki pult, 2-sedišče oz. nizki pult, 3-visoki pult z možnostjo uporabe visokega stola) | k: A p: 3 -- 20x k: F p: 2 -- 3x k: C p: 3 -- 12x
| digestorij (število) | 5
| tekoči metri pultov (D×G×V); G in V le kadar nista standardna | 45,00 m (140x80 cm) in 3,00 m (100x80x80 cm)
| število in velikost miz (D×L×V) | 1x in 160x80x80 cm
| projektor in platno (da/ne) | da
| ozvočenje (da/ne) | da
| omare (da + število + D/Š/V /ne) | da + 3x + 70x70x200 cm
| možen vnos večje opreme/vzorcev (da/ne) | da
| posebno izolirana soba (npr. hladna soba) | ne
| pomivalni stroj | da
| umivalnik (1m= standardni mali cca 40×40×25cm, 1v= standardni veliki cca 60×40×25cm + število; 2-posebnosti + dimenzije) | 1m - 1x 1v - 4x (laboratorijski umivalnik 160x60x95 cm) 2 - 17x laboratorijsko korito v digestoriju in na pultih (16x16x25 cm)
| ostalo | DIGESTORIJ: naj imajo vgrajeno pipo za vakuum, elektriko, destilirano vodo, priklop na zemelji plin, manjše korito. Digestorij naj bo vsaj širine 65 cm, višine 120 cm in dolžine 180 cm. Naj bo primerno urejeno prezračevanje digestorijev. DELOVIŠČE/PULT: delovni pult iz keramike ali materiala odpornega na kemikalije, z vmesno polico, ki povezuje nasprotni delovni pult. Vsak delovni pult naj vsebuje odsesovalno roko (možnost obračanja za 360°, tiho delovanje - naj ne presega 63 dB pri 450 m3/h, narejena iz aluminija, pretok: 450 m3/h). Urejeno naj bo tudi prezračevanje odsesovalne roke. Pod delovnimi pulti naj se nahajajo omarice na zaklepanje. Na delovni površini naj bo že vgrajeno stojalo. Delovni pulti naj bodo opremljeni s pipo za vakuum in priklopi za plinski gorilnik (zemeljski plin), elektriko, destilirano vodo in vmesnim umivalnikom (16x16x25 cm); k:F p:2 - tehtalne mize naj bodo opremljene z marmorno ploščo in nizkim pultom/sediščem. UMIVALNIK: 2,1v - umivalnik naj bo iz materiala odpornega na kemikalije in na začetku delovišča/pultov in digestoriju, priklopljeno naj ima destilirano vodo. Urejen naj bo ustrezen odtok. 1m - umivalnik naj se nahaja v prostoru za osebje, opremljen naj bo z navadno vodo. Omogočena mrzla in topla voda ter ustrezen odtok. MIZA: nahaja naj se v ločenem prostoru s pleksi steklom znotraj prostora brez kemikalij za delovno mesto osebja, naj bo opremljena s stolom in elektriko,internetom.
POSEBNA OPREMA | vrsta + število + opis posebnosti/zahtev | a) premična pametna tabla/TV + 1 + bela, dimenzij 100x150 cm (tabla) b) prezračevalna omara za shranjevanje kemikalij + 1 + po standardih EN 14470-1 (tip 90), EN 14175, DIN 12924
| težki stroji (navedba mase, če je potrebna večja nosilnost tal) | /
EMISIJE LABORATORIJA | hrup (da-navedba dB/ne) | ne (le chiller od AAS - 40 dB)
| vibracije (da/ne) | ne
neionizirajoče sevanje (da-navedba vrste ali vrednosti/ne)
| ionizirajoče sevanje (da-navedba vrednosti/ne) | ne
| druge emisije (navedba vrste) | /
| ukrepi za zmanjševanje emisij | /
VARNOST | ocena požarne ogroženosti (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| komplet za varnost (1-postaja za izpiranje oči, 2-tuš, 3-drugo) | 1, 2, 3 - omarica za prvo pomoč, gasilni aparat
PRIKLOP INDUSTRIJSKIH MEDIJEV | komprimiran zrak (da/ne) | da
| tehnični plini (vrsta) | Acetilen 2,6 (1-krat priključna postaja z ventilom 1,5 bar); Argon 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 4 bar);Helij 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Dušik 5,0 (1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar); Zrak 5,0 (sintetični, brez CH; 1-krat priključna postaja z ventilom 10 bar). Zemeljski plin. Material priključne cevi naj bo nerjavno jeklo za medicinske aplikacije zunanjega premera 6 mm. Zemljski plin za gorilnike na vsako delovno povšino.
| navadna voda (da/ne) | da
| demineralizirana voda (da/ne) | da
| hladilna voda (da/ne) | da
ELEKTRIČNA NAPELJAVA/ PRIKLJUČKI | 1-fazni (število+moči) | 70x Dodatno: 2x 230 V ± 6 % AC, 50/60 Hz, single phase supply, 40 A kapaciteta in dobra ozemljitev (angl. capacity and a good earth).
| 3-fazni (število+moči) | 1x; 200-230 V AC, nihanje ± 10 %, kapaciteta 50 VA, 50/60 Hz, 3-pin ozemljena vtičnica; 2x: 230V ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A; 3 faze + neutral + ozemljitev, IP444 CEE moški priključek (angl. male connector) - 3 x 16 A, trifazni
| UPS-neprekinjeno napajanje (da/ne, predvidena moč) | ne
| mrežni priključki (ocena števila) | LAN, 20x1Gb Ethernet.
PREZRAČEVANJE | ocena izmenjave zraka v prostoru-brez upoštevanja digestorijev (1-nizka/2-srednja/3-visoka) | 3
| dodatna izmenjava zraka (število digestorijev,…) | a) Urejena klimatizacija in prezračevanje v prostoru za osebje. b) Naj bo urejen ustrezen odsesovalnegi sistem (napa) za aparature - sestavljen iz zajemnega elementa (material naj bo nerjavno jeklo), regulatorja in odvodnega ventilatorja. Ustrezno naj bo urejeno prezračevanje digestorijev (5 digestorijev). c) ustrezen odsesovalni pretok izpušnih plinov iz aparature: 600 - 1200 m3/h; za odvajanje izpušnih plinov je treba pritrditi kovinski kanal
| klimatizacija (1-standardna /2-posebne potrebe+moč) | 2 - temperatura mora biti 23 °C z možnostjo nihanja ± 1 °C. Klima z močjo vsaj 20 kW hladilne moči.
| filtracija zraka (da/ne; opis) | da; HEPA filtri
DODATNO | vnesite zahtevo, ki ni zajeta nikjer drugje v preglednici | SPLOŠNE PROSTORSKE ZAHTEVE: prostor ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi. VRATA V PROSTOR: protipožarna EI 90. Debeline min. 60 mm, pocinkana pločecina, sive barve. Stekleno kukalo. Kljuke morajo biti nekovinske (preveri varnostni inženir). Brezključni dostop (dostop s kartico). Nadsvetloba. EMISIJE LABORATORIJA: izdelava Faradayeve kletke - statično magnetno polje mora biti < 80 µT, spreminjajoče magnetno polje mora biti < 0,2 µT. Posebno pozornost nameniti eliminaciji magnetnega polja NMR, ki se bo nahajal pod tem prostorom. 100 ohm max. ozemljitveni upor. (angl. grounding resistance). Amplituda vibracij tal naj znaša manj kot 6 mikrometrov/s (manj kot 250 mikronov/s) rms znotraj frekvenčnega območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz. Spektralna gostota amplitude vibracij tal naj bo manjša od 6 mikrometrov/s/√Hz (manj kot 250 mikronov/s/√Hz) znotraj območja od 0,25 Hz do 500 Hz, s približno pasovno širino 1 Hz (angl. Floor vibration amplitude of < 6 micro m/s (< 250 micro inches/s) rms within the frequency band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth. Floor vibration amplitude spectral density < 6 micro m/s/√Hz (< 250 microinches/s/√Hz) within the band 0.25 Hz to 500 Hz using approximately a 1 Hz bandwidth). KOMPRIMIRAN ZRAK (priklop): brezoljni. Brezvodni. Filtri morajo biti nameščeni pred vsakim vstopom v prostor. SENZORJI: za vodo, pline in dim. TLAKI V PROSTORU: protidrsna gladka tla odporna na obrabo (laboratorijske ploščice). Tla naj bodo primerna za čiščenje. VLAŽNOST: vlažnost v prostoru mora biti med 20 % in 60 %, brez kondenzacije. ELEKTRIKA: razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji). Glavno ločilno stikalo 63 A (centralno izklapljanje). PODTLAK/NADTLAK: da. VISEČE OMARE: nahajajo naj se na prostih stenah, pod katerimi se ne nahajajo aparature (dimenzij 133x45x60 cm). PODPULTNE OMARICE: nahajajo naj se pod delovnimi pulti (dimenzije 133x80x85 cm). TELEKOMUNIKACIJA: 1x analogni telefonski priključek.